| ICS | 31.200 |
| --- | --- |
| CCS | JSSIA. L55 |

江苏省半导体行业协会团体标准

T/JSSIA XXXX—XXXX

硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法-X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范

Technical Specification for Non-destructive Testing Methods of Through-Silicon Via(TSV) Electroplating Quality—X-Ray Computed Tomography(X-Ray CT)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江苏省半导体行业协会  发布

目次

前言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

3.1硅通孔	4

3.2电镀填充不均匀度	4

3.3孔隙缺陷	5

3.4界面分层	5

3.5 X射线计算机断层扫描	5

3.6空间分辨率	5

3.7密度分辨率	5

3.8金属伪影抑制	5

3.9快速扫描模式	5

3.10体素尺寸	5

3.11 CT值	5

4 TSV电镀质量的CT检测设备要求	6

4.1 核心性能指标	6

4.1.1 空间分辨率	6

4.1.2 密度分辨率	6

4.1.3 扫描效率	6

4.2 设备硬件配置要求	6

4.2.1 射线源	6

4.2.2 探测器系统	6

4.2.3 机械系统	6

4.2.4 重建与可视化系统	6

4.3 检测流程标准化	7

4.3.1 扫描参数设置	7

4.3.2 校准与验证	7

4.4 环境与安全要求	7

4.4.1 环境控制	7

4.4.2 辐射安全	7

4.4.3 电气安全	7

4.5 软件与数据分析	7

4.5.1 缺陷量化算法	7

4.5.2 报告输出	7

5 TSV电镀质量的CT检测设备操作规范	7

5.1 设备预热(≥30min)	7

5.2 校准验证	8

5.3 样品制备及放置	8

5.4 选择扫描模式	8

5.5 设置扫描参数	8

5.6 数据采集	8

5.7 重建与伪影抑制	8

5.8 缺陷量化分析	8

5.9 生成检测报告	8

附录A （资料性） TSV电镀质量检测结果示例	11

参考文献	12

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省半导体行业协会提出并归口。

本文件起草单位：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、中国科学院微电子研究所、国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟。

本文件主要起草人：曹立强、孙鹏、刘丰满、戴风伟、何慧敏、严阳阳、代云、张琼月。

硅通孔(TSV)电镀质量无损检测方法-X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术规范

范围

本标准描述了采用X射线计算机断层扫描(X-Ray CT)技术对硅通孔(TSV)电镀质量进行无损检测的方法。本标准适用于：晶圆制造中TSV电镀工序的在线/离线质量监控；先进封装(如3D IC、Chiplet)的TSV互连结构可靠性评估；检测设备制造商的技术参数设计与验证。本标准不适用于：其他无损检测方法(如超声扫描、红外热成像、激光断层扫描)；破坏性物理分析；非电镀工艺导致的TSV缺陷(如蚀刻后残留、种子层破损等)。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18268-2019 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求

GB/T 12604.2-2020 无损检测术语-射线检测-空间分辨率

GB/T 3138-1982 电镀常用名词术语

GB/T 43536.1-2023 三维集成电路 第1部分：术语和定义-硅通孔(TSV)

GB/T 4955-1985 金属覆盖层厚度测量-阳极溶解库伦方法

GB/T 5935-1986 镀层孔隙率测试-填充致密性评估

GBZ 117-2022 工业探伤放射防护标准-工业CT无损检测

CN115394710B 高深宽比TSV制备工艺

SEMI MF2912-2023 Guide for X-Ray Computed Tomography in Electronics

ISO 15708-2017 无损检测-辐射方法-计算机断层扫描

SEMI E139 Recipe and Parameter Management

IEC 61010-1: 2020 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use-Part 1: General requirements

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 硅通孔 Through-Silicon Via，TSV

在硅衬底上制备的高深宽比通孔结构，由绝缘层、阻挡层、种子层和导电材料(通常为铜)构成，用于芯片堆叠中的电信号传输。

行业共识一般要求最小深宽比≥5:1，量产要求≥10:1。

- 电镀填充不均匀度 Electroplating Filling Non-uniformity，EFN

指TSV孔内铜厚度极差与标称厚度的偏差，行业共识要求≤10%孔深。

- 孔隙缺陷 Void Defect

指TSV孔内气孔/杂质空洞，当量直径≥0.5μm且密度≤3个/万孔。

- 界面分层 Interfacial Delamination

指TSV结构中的绝缘层-硅或铜-阻挡层界面分离，面积占比≤0.1%。

- X射线计算机断层扫描 X-Ray Computed Tomography, X-Ray CT

指利用旋转X射线线束穿透待测试物体，通过探测器接收衰减信号，经计算机重建生成断层及三维影像的技术。

- 空间分辨率 Spatial Resolution

指成像系统可分辨两点间最小距离的能力。在TSV无损检测中对应可分辨的最小缺陷尺寸。

- 密度分辨率 Density Resolution

指区分相邻区域最小密度差异的能力，量化成像系统对低对比度目标的识别极限，又称为对比度分辨率(Contrast Resolution)。提升空间分辨率通常降低密度分辨率。

- 金属伪影抑制 Metal Artifact Suppression，MAR

指通过硬件优化/算法校正降低由高密度物体引起的散射条纹强度，消除或减轻CT图像中非真实结构干扰，提升缺陷识别可信度的技术过程。对于本标准TSV检测场景，要求金属伪影灰度偏差≤10%。

- 快速扫描模式 Rapid Scan Mode

指通过降低采样密度、缩短曝光时间或限制扫描角度范围，以牺牲部分分辨率为代价提升检测速度的CT扫描模式。

- 体素尺寸 Voxel Size

指体素各个边长的长度。而体素是指像素所对应的体积单位，特别地，图像所对应的层厚是体素的“高度”。在本标准中，特指重建三维体积单元的最小立方体边长。

- CT值 CT Value

指X射线CT成像中用于量化物质对X射线吸收能力的核心参数，其单位为HU(Hounsfield Units)。CT值的计算公式为：

CT Value=μmaterial-μwaterμwater-μair×1000	()

式中：

μmaterial——被扫描物质的线性衰减系数；

μwater——水的线性衰减系数；

μair——空气的线性衰减系数。

TSV电镀质量的CT检测设备要求

针对TSV电镀质量的无损检测，X射线CT需要满足高精度、高效率及标准化要求。

核心性能指标

空间分辨率

Class A级工艺开发阶段，对CT检测设备的空间分辨率要求为≤0.5 μm，需要针对微孔隙(≥0.5 μm)以及界面分层等缺陷进行有效检出。行业通用测试方法采用钨丝分辨率卡或金颗粒模体，对1μm粒径检出率要求≥95%。

密度分辨率

Class A级工艺开发阶段，对CT检测设备的密度分辨率要求≤0.5%，需要有效区分铜填充与孔隙/空洞之间的微小差异。行业通用铜-二氧化硅阶梯模体开展测试验证。

扫描效率

Class C级量产快速筛查应用需求，在保障CT空间分辨率2.0 μm的前提下，扫描速度达到≤2 min/芯片。

设备硬件配置要求

射线源

CT设备配备焦点尺寸≤1 μm，能量范围80—150 kV的射线源，并可选配双能谱，用于抑制金属伪影。

探测器系统

CT设备配备探元尺寸≤50 μm，动态范围≥16 bit的高灵敏度面阵探测器，为了保障密度分辨率稳定性，设备应搭配冷却系统。

机械系统

为了兼容12 英寸晶圆厂使用需求，载物台应支持300 mm晶圆，且定位误差≤±1 μm，重复定位精度≤0.5 μm。

重建与可视化系统

CT设备应具备GPU加速迭代重建能力和伪影抑制能力。支持SART、MBIR算法，重建时间≤30 s；针对Class A级工艺开发阶段需求，对于环形伪影消除率≥90%，对于金属伪影抑制率≥95%。

检测流程标准化

扫描参数设置

| 关键参数 | Class A要求 | Class B要求 | Class C要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投影数量 | ≥1200 幅 | ≥800 幅 | ≥400 幅 |
| 电压/电流 | 130 kV/80 μA | 110 kV/60 μA | 100 kV/60 μA |
| 体素尺寸 | ≤0.5 μm | ≤1.0 μm | ≤2.0 μm |

校准与验证

针对CT设备，开展每日校准和月度验证，确保检测设备对TSV缺陷检出质量和效率。使用含0.5μm/1.0μm/2.0μm孔隙的TSV模拟样件开展每日校准；对CT设备的测试性能开展月度验证，确保几何畸变≤0.1%，CT值线性误差≤±5HU。

环境与安全要求

环境控制

检测环境要求温度在18-22℃±1℃，湿度要求40-70%；同时检测设备所在地面应具备防震功能，地基振幅≤1μm。

辐射安全

操作区剂量率应符合GBZ 117-2022相关要求，即≤1μSv/h；CT系统需采用多层复合屏蔽，其中，外层建议采用1mm铅当量钢板，中间层建议采用0.5mm含硼聚乙烯，内层建议采用0.1mm铜层。同时，设备应配备辐射报警仪并具备紧急停机装置。

电气安全

CT设备应符合IEC 61010-1:2020标准，绝缘电阻≥100 MΩ，接地阻抗≤0.1Ω，高压电缆屏蔽效率≥90dB。

软件与数据分析

缺陷量化算法

设备自带缺陷量化算法，可计算TSV缺陷孔隙体积和孔隙等效直径，并可针对TSV电镀填充不均匀度开展灰度梯度分析，阈值≤10%×TSV深度。

报告输出

检测报告需包含缺陷分布热力图、置信度评级以及与SEM破坏性检测的对比数据等强制字段，并在输出格式上支持SEMI E139标准。

TSV电镀质量的CT检测设备操作规范

设备预热(≥30min)

开启X射线冷却系统，预热至稳定温度(波动范围±0.5℃)；

探测器通电除湿，要求湿度≤45% RH；

参考预热电压/电流80kV/20μA。

校准验证

使用钨丝分辨率卡进行空间分辨率校准，验收要求为1.0μm线对清晰可辨；

使用铜-铝-塑胶阶梯模体进行密度线性度校准，验收要求为CT值误差≤±10 HU；

使用球栅阵列标准件进行几何畸变校正，验收要求为球心距偏差≤0.1%。

样品制备及放置

将晶圆浸入无水乙醇，超声清洗5min，超声频率40kHz，氮气吹干；

使用夹具将待检测晶圆放置在CT设备的载物台。

选择扫描模式

针对工艺开发/失效分析场景，需检测≥0.5μm孔隙或界面分层，模式建议选择Class A；

针对量产过程监控，需平衡速度与精度，模式建议选择Class B；

针对紧急故障筛查，仅检≥2.0μm宏观缺陷，模式建议选择Class C。

设置扫描参数

- 根据TSV晶圆量产过程监控检测需求，建议参数设置如下：

电压/电流：110kV/60μA；

投影数量：800幅；

体素尺寸：1.0μm；

曝光时间：80ms/幅；

扫描轨迹：360°步进旋转。

数据采集

关闭铅门，启动门机联锁；

点击“开始扫描”，系统自动执行载物台旋转和投影采集；

扫描结束提示音响起，取出样品。

重建与伪影抑制

勾选“环形伪影校正”；

启用“金属伪影抑制”；

执行射束硬化补偿。

缺陷量化分析

利用3D体素割算法量化孔隙缺陷，具体操作步骤包括：阈值分割，形态学开运算去噪，最终计算出孔隙等效直径；

利用轴向灰度剖面分析方法，沿TSV深度方向取10个剖面，计算铜厚极差/平均值，获得填充不均匀度；

在横断面识别界面间隙，测量分层面积占比，获得界面分层缺陷量化数值。

生成检测报告

检测报告建议模版如下：

TSV电镀质量CT检测报告

报告编号：

检测标准：

检测日期：

上表（续）

| TSV电镀质量CT检测报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告日期： |  |  |  |  |  |  |
| 样品基础信息 |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  | 样品ID |  |  |  |  |
| 晶圆尺寸 |  | TSV设计深宽比 |  |  |  |  |
| 电镀工艺 |  | 检测模式 | □Class A | □Class B |  | □Class C |
| 检测机构 |  | 检测环境 | 温度： ℃ |  | 湿度： %RH |  |
| 工艺批次号 |  | 检测目的 | □工艺开发 | □量产监控 |  | □质量仲裁 |
| 设备与参数配置 |  |  |  |  |  |  |
| 设备型号 |  | 校准证书号 |  |  |  |  |
| 空间分辨率 |  | 电压/电流 | kV |  | μA |  |
| 扫描时间 |  | 重建算法 |  |  |  |  |
| 体素尺寸 |  | 伪影抑制等级 |  |  |  |  |
| 软件版本 |  | 检测标准版本 |  |  |  |  |
| 检测区域定位 |  |  |  |  |  |  |
| □全晶圆扫描 |  |  |  |  |  |  |
| □特定区域扫描 |  |  |  |  |  |  |
| 区域1坐标 | X： | Y： |  |  |  |  |
| 区域2坐标 | X： | Y： |  |  |  |  |
| 采样TSV数量 |  |  |  |  |  |  |
| 检测区域示意图(可选) |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷类型 | 区域1 | 区域2 | 验收阈值 |  | 判定(合格/不合格) |  |
| 孔内孔隙密度 |  |  | ≤ |  | □合格 □不合格 |  |
| 最大孔隙尺寸 |  |  | ≤ |  | □合格 □不合格 |  |
| 填充不均匀度 |  |  | ≤ |  | □合格 □不合格 |  |
| 界面分层面积占比 |  |  | ≤ |  | □合格 □不合格 |  |
| 缺陷分布热力图 |  |  |  |  |  |  |
| 典型缺陷CT切片 |  |  |  |  |  |  |
| 质量分级判定 |  |  |  |  |  |  |
| 等级 | 孔隙密度 (个/万孔) | 填充不均匀度(%) | 分层面积占比(%) |  | 本样品判定区域 |  |
| Class A | ≤1 | ≤5 | ≤0.05 |  |  |  |
| Class B | ≤3 | ≤10 | ≤0.1 |  |  |  |
| Class C | ≤5 | ≤15 | ≤0.2 |  |  |  |
| 综合结论 |  |  |  |  |  |  |
| □合格：所有检测区域均达到_________级标准，适用于________________ |  |  |  |  |  |  |
| □部分合格： |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域_________: 达到_____________级标准 |  |  |  |  |  |
|  | 区域_________: 未达标，具体问题_____________ |  |  |  |  |  |
| □不合格：所有检测区域均未达标 |  |  |  |  |  |  |
| 数据完整性声明 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 状态 | 说明/路径 |  |  |  |  |
| 原始扫描数据 | □已存档 | 存储路径： |  |  |  |  |
| 三维重建模型 | □可追溯 | 文件格式： |  |  |  |  |
| 检测过程记录 | □完整 | 温湿度： ℃/ % RH |  |  |  |  |
| 操作人员资质 | □有效 | 姓名： 证书号： |  |  |  |  |
| 签章页 |  |  |  |  |  |  |
| 检测员： |  |  |  |  |  |  |
| 签字日期： |  |  |  |  |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |  |  |
| 签字日期： |  |  |  |  |  |  |
| 批准人： |  |  |  |  |  |  |
| 批准日期： |  |  |  |  |  |  |
| 检测机构公章 |  |  |  |  |  |  |
| 附件清单： |  |  |  |  |  |  |
| 附件1：缺陷分布热力图 |  |  |  |  |  |  |
| 附件2：典型缺陷CT切片图 |  |  |  |  |  |  |
| 附件3：设备校准证书(关键页) |  |  |  |  |  |  |
| 附件4：检测环境记录表 |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
TSV电镀质量检测结果示例

下图A.1所示为TSV电镀填充质量可接受的晶圆样品X-Ray CT扫描结果。

可接受的TSV电镀晶圆X-Ray CT测试结果

下图A.2所示为TSV电镀填充质量不可接受的晶圆样品X-Ray CT扫描结果。在TSV底部可以看到明显的空洞。

不可接受的TSV电镀晶圆X-Ray CT测试结果

参考文献

- 聂磊,于晨睿,张鸣,骆仁星.基于温度传感阵列的TSV内部缺陷检测技术研究[J].电子测量技术,2024,47(8):1-7.

- D.F Sunday, S. List, J.S. Chawla and R.J. Kline. Determining the shape and periodicity of nanostructures using small-angle X-ray scattering. J. Appl. Cryst. (2015). 48, 1355-1363.

- Orji, N.G., Badaroglu, M., Barnes, B.M. et al. Metrology for the next generation of semiconductor devices. Nat Electron 1, 532–547 (2018). https://doi.org/10.1038/s41928-018-0150-9

- Li, Y., Srinath, P.K.M. & Goyal, D. A Review of Failure Analysis Methods for Advanced 3D Microelectronic Packages. J. Electron. Mater. 45, 116–124 (2016).

- S. M. Zulkifli, B. Zee, W. Qiu and A. Gu, "High-res 3D X-ray microscopy for non-destructive failure analysis of chip-to-chip micro-bump interconnects in stacked die packages," 2017 IEEE 24th International Symposium on the Physical and Failure Analysis of Integrated Circuits (IPFA), Chengdu, China, 2017, pp. 1-5, doi: 10.1109/IPFA.2017.8060111.

- Y. Umehara and N. Moronuki, "Nondestructive inspection and inline estimation of profiles of copper-filled through-silicon vias with voids by a nano-focus X-ray microscope," 2016 IEEE International Interconnect Technology Conference / Advanced Metallization Conference (IITC/AMC), San Jose, CA, USA, 2016, pp. 77-79, doi: 10.1109/IITC-AMC.2016.7507688.

- M. Yazdan Mehr et al., "An overview of scanning acoustic microscope, a reliable method for non-destructive failure analysis of microelectronic components," 2015 16th International Conference on Thermal, Mechanical and Multi-Physics Simulation and Experiments in Microelectronics and Microsystems, Budapest, Hungary, 2015, pp. 1-4, doi: 10.1109/EuroSimE.2015.7103077.

- R. S. Pahwa et al., "Machine-Learning Based Methodologies for 3D X-Ray Measurement, Characterization and Optimization for Buried Structures in Advanced IC Packages," 2020 International Wafer Level Packaging Conference (IWLPC), San Jose, CA, USA, 2020, pp. 01-07, doi: 10.23919/IWLPC52010.2020.9375903.

- Ronald L. Jones, Tengjiao Hu, Eric K. Lin, Wen-Li Wu, Rainer Kolb, Diego M. Casa, Patrick J. Bolton, George G. Barclay; Small angle x-ray scattering for sub-100 nm pattern characterization. Appl. Phys. Lett. 10 November 2003; 83 (19): 4059–4061.

- International Roadmap for Devices and Systems, 2017 Edition.